Príloha 1: Prehľad metód stanovenia prioritných látok v povrchových vodách pre účely hodnotenia chemického stavu za rok 2007

Ing. Branislav Vrana, Ing. Marta Halčínová, NRL VÚVH

August 2008

| Látka č. 2 Antracén |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 120-12-7 |  | Log KOW 4.55 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 0.0434 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.1 | Ostatné povrchové vody 0.1 |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.4 |  | Ostatné povrchové vody 0.4 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa ISO/DIS 17993/ STN EN ISO 17993 mLLE/HPLC/FLD Názov metódy: Stanovenie vybraných polycyklických aromatických uhľovodíkov, di-n-butylftalátu, di-2-(etylhexyl)-ftalátu a 4-metyl-2,6-di-t-butylfenolu metódou LLE-HPLC-FLD-UV Matrica Povrchová voda Odber vzorky Úprava vzorky Skladovanie vzorky |  |  | Opis metódy Vybrané analyty z vodnej matrice sú extrahované organickým rozpúšťadlom. Po vysušení extraktu a odparení rozpúšťadla, zvyšok je rozpustený v acetonitrile a takto získaný extrakt je nastreknutý do HPLC systému. Pomocou analytickej kolóny dochádza k separácií analytov a k následnej detekcii vo fluorescenčnom alebo v UV detektore. Signály detektorov sú vyhodnocované pomocou počítačového softvéru. Plocha elučnej vlny daného analytu slúži ako kvantitatívny údaj a retenčný čas maxima elučnej vlny je údaj kvalitatívny. Referenčné porovnávacie údaje sa získajú externou kalibráciou prístroja na certifikované referenčné materiály. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.005 µg/L Neistota merania (U k=2): 12% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025. |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie: NRL/SO-ŠOP/3 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 1 Alachlór |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 15972-60-8 |  | Log KOW ~ 2.97 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 240 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.3 | Ostatné povrchové vody 0.3 |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.7 |  | Ostatné povrchové vody 0.7 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 11369 Názov metódy: Stanovenie pesticídov metódou HPLC pomocou HP 1090 WIN/SPE systému v on-line zapojení použitím techniky SAMOS Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na predkoncentrácii cieľových analytov z vodnej matrice pomocou extrakcie na tuhej fáze, pričom extrakčný krok je automatizovaný a riedený softvérom zariadenia PROSPEKT. Zachytené analyty sú následne on-line desorbované prietokom mobilnej fázy cez sorpčné kolónky s aplikáciou gradientovej elúcie. Desorbované látky sa separujú vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou v systéme s obrátenými fázami. Na detekciu sa používa detektor s diódovým poľom, ktorý umožňuje kvantifikáciu v UV oblasti a identifikáciu látok pomocou UV-VIS spektier. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.008 µg/L Neistota merania (U k=2): 5% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025. |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie: NRL/SO-ŠOP/10 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 3 Atrazín |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 1912-24-9 |  | Log KOW ~ 2.5 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 33 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.6 | Ostatné povrchové vody 0.6 |  | Vnútrozemské povrchové vody 2.0 |  | Ostatné povrchové vody 2.0 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 11369 Názov metódy: Stanovenie pesticídov metódou HPLC pomocou HP 1090 WIN/SPE systému v on-line zapojení použitím techniky SAMOS Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na predkoncentrácii cieľových analytov z vodnej matrice pomocou extrakcie na tuhej fáze, pričom extrakčný krok je automatizovaný a riedený softvérom zariadenia PROSPEKT. Zachytené analyty sú následne on-line desorbované prietokom mobilnej fázy cez sorpčné kolónky s aplikáciou gradientovej elúcie. Desorbované látky sa separujú vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou v systéme s obrátenými fázami. Na detekciu sa používa detektor s diódovým poľom, ktorý umožňuje kvantifikáciu v UV oblasti a identifikáciu látok pomocou UV-VIS spektier. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.006 µg/L Neistota merania (U k=2): 5% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025. |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie: : NRL/SO-ŠOP/10 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 4 Benzén |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 71-43-2 |  | Log KOW 2.13 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 1750 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 10 | Ostatné povrchové vody 8 |  | Vnútrozemské povrchové vody 50 |  | Ostatné povrchové vody 50 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN 75 7550 GC/FID Názov metódy: Metóda stanovenia prchavých aromatických uhľovodíkov plynovou chromatografiou technikou HEADSPACE/SPE Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii prchavých aromatických uhľovodíkov z vodnej vzorky statickou headspace technikou, absorpciou analytov na tuhej fáze a následnou termickou desorpciou a plynovochromatografickou analýzou. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.3 µg/L Neistota merania (U k=2): 12% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie: NRL/SO-ŠOP/2 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 5 Pentabromodiphenylether |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 32534-81-9 |  | Log KOW 6.57 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 13.3 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.0005 | Ostatné povrchové vody 0.0002 |  | Vnútrozemské povrchové vody Neuplatňuje sa |  | Ostatné povrchové vody Neuplatňuje sa |
| Použitá metóda stanovenia V súčasnosti neexistuje vo svete štandardizovaná metóda stanovenia PBDE vo vode Názov metódy: Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Spomedzi kongenérov, ktoré by mali byť monitorované (28, 47, 99, 100, 153 a 154) boli merané iba kongenéry 99 a 100. Pre ostatné kongenéry chýbajú údaje. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.05 ng/L pre BDE 100 = 0,00005 µg/L Medza stanovenia (LOQ): 0.12 ng/L pre BDE 99 = 0,00012 µg/L Neistota merania (U k=2): nebola stanovená |  |  |
| Validácia metódy Metóda nebola úplne validovaná ani akreditovaná. |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky: V súčasnosti sa v NRL analyzujú iba kongenéry BDE 99 a BDE100. Metóda analýzy ďalších 4 kongenérov (BDE 28, 47, 153 a 154), ktoré majú byť zahrnuté do hodnotenia chemického stavu je momentálne v štádiu vývoja. Akreditácia skúšky podľa STN EN ISO/IEC 17025 bude uskutočnená po ukončení vývoja a validácie metódy pre všetky kongenéry spoločne, najneskôr do termínu, určeného v návrhu rozhodnutia komisie Skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0.3×EQS/6. (pre BDE 100 LOQ = 0,00005 µg/l ; pre BDE 99 LOQ = 0,00012 µg/l; AA-EQS pre sumu všetkých 6 kongenérov = 0,0005 µg/l) |  |  |  |  |  |
| Referencie |  |  |  |  |  |

| Látka č. 6 Kadmium a jeho zlúčeniny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 7440-43-9 |  |  | Log KD [L/kg] Suspendovaný materiál/voda: 4.7 (Cd) [1] sediment/voda: 3.6 (Cd) [1] |  |  |  |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] V závislosti od zlúčeniny |  |  |
| Tvrdosť vody [mg CaCO3/L] |  |  | AA-ENK (EQS) [µg/L] (v závislosti od triedy tvrdosti vody) |  |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] (v závislosti od triedy tvrdosti vody) |  |  |  |
| Trieda 1: < 40 Trieda 2: 40 to < 50 Trieda 3: 50 to < 100 Trieda 4: 100 to < 200 Trieda 5: ≥ 200 |  |  | Vnútrozemské povrchové vody ≤ 0.08 0.08 0.09 0.15 0.25 | Ostatné povrchové vody 0.2 |  |  | Vnútrozemské povrchové vody ≤ 0.45 0.45 0.6 0.9 1.5 |  |  | Ostatné Povrchové vody ≤ 0.45 0.45 0.6 0.9 1.5 |
| Použitá metóda stanovenia ET-AAS Podľa DIN 38406/19 Názov metódy: Atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  |  |  | Opis metódy Atómová absorpčná spektrometria - PERKIN-ELMER 3030 - v spojení s technikou elektrotermickej atomizácie (ETAAS). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.05 µg/l Neistota merania (U k=2): 0.03 µg/l |  |  |  |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencie [1] J. Allison, T. Allison (2005) Partition coefficients for metals in surface water, soil, and waste. Contract No. 68-C6-0020. Work Assignment Manager: Ambrose, RB. Ecosystems Research Division. National Exposure Research Laboratory, 962 College Station Road, Athens, GA 30605. US. Environmental Protection Agency. Office of Research and Development, EPA/600/R-05/074. [2] NRL/SK-ŠOP/3 a 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Látka č. 7 C10-13-chlóralkány |  |  |  |  | CxH(2x-y+2)Cly kde x = 10-13 a y = 1-13 |  |  |  |  |  |
| CAS číslo 85535-84-8 |  | Log KOW 4.39-8.69 (v závislosti od obsahu chlóru) |  |  |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 0.15-0.47 (59% závisí od obsahu chlóru) |  |  |  |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |  |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.4 | Ostatné povrchové vody 0.4 |  |  |  | Vnútrozemské povrchové vody 1.4 |  |  |  | Ostatné povrchové vody 1.4 |  |
| Použitá metóda stanovenia V súčasnosti neexistuje vo svete štandardizovaná metóda stanovenia chlóralkánov vo vode Názov metódy: LLE-LVI-GC-MS (NCI/SIM) Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  |  |  | Opis metódy GC/MS – plynová chromatografia s hmotnostnou detekciou; GC/MS SCAN – plynová chromatografia v SCAN móde; GC/MS-SIM - plynová chromatografia s hmotnostnou detekciou v SIM móde; SPE-LVI-GC-MS- plynová chromatografia využívajúca dávkovanie veľkých objemov a hmotnostnú detekciu po extrakcii na tuhej fáze; USE-LVI-GC-MS - plynová chromatografia využívajúca dávkovanie veľkých objemov a hmotnostnú detekciu po ultrasonickej extrakcii; SPE-HPLC-DAD-UV - kvapalinová chromatografia s UV detekciou po on line extrakcii na tuhej fáze; NCI/SIM – negatívna chemická ionizácia v režime SIM; LLE – extrakcia kvapalina kvapalinou. Medza stanovenia (LOQ): 0.1 µg/L Neistota merania (U k=2): 50% |  |  |  |  |  |
| Validácia metódy Metóda nie je akreditovaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky Analýzy vzoriek vody boli uskutočnené v subdodávke v Environmentálnom inštitúte, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Látka č. 8 Chlórfenvinfoss |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 470-90-6 |  | Log KOW ~ 3.81 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 145 [1] |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.1 | Ostatné povrchové vody 0.1 |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.3 |  | Ostatné povrchové vody 0.3 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 6468 Názov metódy: Stanovenie PCB a organochlórovaných pesticídov vo vodách Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii PCB a OCP z vodnej vzorky extrakciou kvapalina-kvapalina organickým rozpúšťadlom a následnom plynovo-chromatografickom stanovení s ECD detekciou. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.01 µg/L Neistota merania (U k=2): 22% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025. |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky: Existence of E and Z double bond isomers; the Z-isomer has a water solubility of 121 mg/L and the E-isomer of 7.3 mg/L (at 20ºC); the mixture 145 mg/L at 23ºC; log KOW ~ 3.85 (Z-isomer) and 4.22 (E-isomer). |  |  |  |  |  |
| Referencie: NRL/SO-ŠOP/4 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 9 Chlórpyrifos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 2921-88-2 |  | Log KOW ~ 4.96 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 0.762 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.03 | Ostatné povrchové vody 0.03 |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.1 |  | Ostatné povrchové vody 0.1 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 6468 Názov metódy: Stanovenie PCB a organochlórovaných pesticídov vo vodách Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii PCB a OCP z vodnej vzorky extrakciou kvapalina-kvapalina organickým rozpúšťadlom a následnom plynovo-chromatografickom stanovení s ECD detekciou. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.01 µg/L Neistota merania (U k=2): 22% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025. |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky Akreditovaná skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK. (LOQ = 0,02 µg/l ; AA-EQS = 0,03 µg/l). |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/4 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 10 1,2-dichlóretán |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 107-06-2 |  | Log KOW 1.45 |  | Rozpustnosť vo vode [g/L] 8.5-9.0 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 10 | Ostatné povrchové vody 10 |  | Vnútrozemské povrchové vody Neuplatňuje sa |  | Ostatné povrchové vody Neuplatňuje sa |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 10301 Názov metódy: Metóda stanovenia prchavých chlórovaných uhľovodíkov plynovou chromatografiou metódou HEADSPACE, GC/ECD Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii prchavých chlórovaných uhľovodíkov z vodnej vzorky statickou headspace technikou, ktorá využíva ustálenie rovnováhy medzi kvapalnou a plynnou fázou a následnom stanovení plynovou chromatografiou pri použití detektora elektrónového záchytu. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.7µg/L Neistota merania (U k=2): 6% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/1 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 11 Dichlórmetán |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 75-09-2 |  | Log KOW ~ 1.3 |  | Rozpustnosť vo vode [g/L] ~ 20 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 20 | Ostatné povrchové vody 20 |  | Vnútrozemské povrchové vody Neuplatňuje sa |  | Ostatné povrchové vody Neuplatňuje sa |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 10301 Názov metódy: Metóda stanovenia prchavých chlórovaných uhľovodíkov plynovou chromatografiou metódou HEADSPACE, GC/ECD Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii prchavých chlórovaných uhľovodíkov z vodnej vzorky statickou headspace technikou, ktorá využíva ustálenie rovnováhy medzi kvapalnou a plynnou fázou a následnom stanovení plynovou chromatografiou pri použití detektora elektrónového záchytu. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.5 µg/L Neistota merania (U k=2): 8% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/1 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 12 bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 117-81-7 |  | Log KOW 7.5 |  | Rozpustnosť vo vode [µg/L] 3 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 1.3 | Ostatné povrchové vody 1.3 |  | Vnútrozemské povrchové vody Neuplatňuje sa |  | Ostatné povrchové vody Neuplatňuje sa |
| Použitá metóda stanovenia Podľa ISO/DIS 17993/ STN EN ISO 17993 mLLE/HPLC/FLD Názov metódy: Stanovenie vybraných polycyklických aromatických uhľovodíkov, di-n-butylftalátu, di-2-(etylhexyl)-ftalátu a 4-metyl-2,6-di-t-butylfenolu metódou LLE-HPLC-FLD-UV Matrica Povrchová voda Odber vzorky Úprava vzorky Skladovanie vzorky |  |  | Opis metódy Analyt z vodnej matrice je extrahovaný organickým rozpúšťadlom. Po vysušení extraktu a odparení rozpúšťadla, zvyšok je rozpustený v acetonitrile a takto získaný extrakt je nastreknutý do HPLC systému. Pomocou analytickej kolóny dochádza k separácií analytov a k následnej detekcii v UV detektore. Signál detektora je vyhodnocovaný pomocou počítačového softvéru. Plocha elučnej vlny daného analytu slúži ako kvantitatívny údaj a retenčný čas maxima elučnej vlny je údaj kvalitatívny. Referenčné porovnávacie údaje sa získajú externou kalibráciou prístroja na certifikované referenčné materiály. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.2 µg/L Neistota merania (U k=2): 6% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámka: Analýza ftalátov je komplikovaná ich všadeprítomnosťou. Veľká pozornosť pri analyze bola venovaná minimalizácii blankov. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť falošne pozitívne výsledky spôsobené počas odberu a transportu vzoriek. |  |  |  |  |  |
| Referencie: NRL/SO-ŠOP/3 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 13 Diuron |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 330-54-1 |  | Log KOW ~ 2.7 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 42 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L]] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.2 | Ostatné povrchové vody 0.2 |  | Vnútrozemské povrchové vody 1.8 |  | Ostatné povrchové vody 1.8 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 11369 Názov metódy: Stanovenie pesticídov metódou HPLC pomocou HP 1090 WIN/SPE systému v on-line zapojení použitím techniky SAMOS Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na predkoncentrácii cieľových analytov z vodnej matrice pomocou extrakcie na tuhej fáze, pričom extrakčný krok je automatizovaný a riedený softvérom zariadenia PROSPEKT. Zachytené analyty sú následne on-line desorbované prietokom mobilnej fázy cez sorpčné kolónky s aplikáciou gradientovej elúcie. Desorbované látky sa separujú vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou v systéme s obrátenými fázami. Na detekciu sa používa detektor s diódovým poľom, ktorý umožňuje kvantifikáciu v UV oblasti a identifikáciu látok pomocou UV-VIS spektier. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.006 µg/L Neistota merania (U k=2): 7% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky The EN ISO 11369 HPLC-UV method is only applicable for drinking and ground water, not to the analysis of contaminated surface water. GC-MS determination of phenylurea herbicides is difficult due to the necessary derivatisation step. LC-MS-MS seems to be the method of choice. |  |  |  |  |  |
| Referencie: NRL/SO-ŠOP/10 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 14 Endosulfan (alfa a beta isoméry) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 115-29-7 |  | Log KOW 3.83 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 0.325 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.005 | Ostatné povrchové vody 0.0005 |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.01 |  | Ostatné povrchové vody 0.004 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 6468 Názov metódy: Stanovenie PCB a organochlórovaných pesticídov vo vodách Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii PCB a OCP z vodnej vzorky extrakciou kvapalina-kvapalina organickým rozpúšťadlom a následnom plynovo-chromatografickom stanovení s ECD detekciou. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.005 µg/L pre alfa endosulfán 0.005 µg/L pre beta endosulfán Neistota merania (U k=2): 21% pre alfa endosulfán Neistota merania (U k=2): 22% pre beta endosulfán |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky Akreditovaná skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK. (LOQ = 0,02 µg/l; AA-EQS = 0,005 µg/l). |  |  |  |  |  |
| Referencie |  |  |  |  |  |

| Látka č. 15 Fluorantén |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 206-44-0 |  | Log KOW 5.16 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 0.265 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.1 | Ostatné povrchové vody 0.1 |  | Vnútrozemské povrchové vody 1 |  | Ostatné povrchové vody 1 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa ISO/DIS 17993/ STN EN ISO 17993 mLLE/HPLC/FLD Názov metódy: Stanovenie vybraných polycyklických aromatických uhľovodíkov, di-n-butylftalátu, di-2-(etylhexyl)-ftalátu a 4-metyl-2,6-di-t-butylfenolu metódou LLE-HPLC-FLD-UV Matrica Povrchová voda Odber vzorky Úprava vzorky Skladovanie vzorky |  |  | Opis metódy Vybrané analyty z vodnej matrice sú extrahované organickým rozpúšťadlom. Po vysušení extraktu a odparení rozpúšťadla, zvyšok je rozpustený v acetonitrile a takto získaný extrakt je nastreknutý do HPLC systému. Pomocou analytickej kolóny dochádza k separácií analytov a k následnej detekcii vo fluorescenčnom alebo v UV detektore. Signály detektorov sú vyhodnocované pomocou počítačového softvéru. Plocha elučnej vlny daného analytu slúži ako kvantitatívny údaj a retenčný čas maxima elučnej vlny je údaj kvalitatívny. Referenčné porovnávacie údaje sa získajú externou kalibráciou prístroja na certifikované referenčné materiály. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.005 µg/L Neistota merania (U k=2): 13% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie: NRL/SO-ŠOP/3 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 16 Hexachórbenzén |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 118-74-1 |  | Log KOW 5.73 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 0.006 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.01 | Ostatné povrchové vody 0.01 |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.05 |  | Ostatné povrchové vody 0.05 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 6468 Názov metódy: Stanovenie PCB a organochlórovaných pesticídov vo vodách Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii PCB a OCP z vodnej vzorky extrakciou kvapalina-kvapalina organickým rozpúšťadlom a následnom plynovo-chromatografickom stanovení s ECD detekciou. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.02 µg/L Neistota merania (U k=2): 22% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky Akreditovaná skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK. (LOQ = 0,02 µg/l; AA-EQS = 0,01 µg/l). |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/4 [1] J. L. Barber, A. J. Sweetman, D. van Wijk, K. C. Jones, Hexachlorobenzene in the global environment: Emissions, levels, distribution, trends and processes, Science of The Total Environment 349, 2005, 1- 44. |  |  |  |  |  |

| Látka č. 17 Hexachlórbutadién |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 87-68-3 |  | Log KOW 4.9 |  |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 2.55 pri 20 °C |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.1 | Ostatné povrchové vody 0.1 |  |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.6 |  | Ostatné povrchové vody 0.6 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 6468 Názov metódy: Stanovenie PCB a organochlórovaných pesticídov vo vodách Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii PCB a OCP z vodnej vzorky extrakciou kvapalina-kvapalina organickým rozpúšťadlom a následnom plynovo-chromatografickom stanovení s ECD detekciou. |  |  |
|  |  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.1 µg/L Neistota merania (U k=2): 22% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/4 |  |  |  |  |  |  |

| Látka č. 18 Hexachlorocyclohexán (HCH) α-, β-, γ- and δ- isoméry |  |  | (γ-HCH; lindane) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 608-73-1 |  | Log KOW α-HCH ~ 3.8 β-HCH ~ 3.78 γ-HCH ~ 3.72 δ-HCH ~ 4.14 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] α-HCH ~ 10 β-HCH ~ 5 γ-HCH ~ 7.3 δ-HCH ~ 10 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.02 | Ostatné povrchové vody 0.002 |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.04 |  | Ostatné povrchové vody 0.02 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 6468 Stanovoval sa iba gama-izomér – lindán! Názov metódy: Stanovenie PCB a organochlórovaných pesticídov vo vodách Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii PCB a OCP z vodnej vzorky extrakciou kvapalina-kvapalina organickým rozpúšťadlom a následnom plynovo-chromatografickom stanovení s ECD detekciou. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.02 µg/L Neistota merania (U k=2): 22% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky: Akreditovaná skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK. (LOQ = 0,02 µg/l; AA-EQS = 0,02 µg/l). HCH exists in eight isomer forms. Technical-grade HCH was used as an insecticide and typically contained 10-15% γ-HCH (lindane) as well as the alpha (α), beta (β), and delta (δ) forms of HCH. |  |  |  |  |  |
| References NRL/SO-ŠOP/4 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 19 Isoproturón |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 34123-59-6 |  | Log KOW ~ 2.5 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 70 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.3 | Ostatné povrchové vody 0.3 |  | Vnútrozemské povrchové vody 1.0 |  | Ostatné povrchové vody 1.0 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 11369 Názov metódy: Stanovenie pesticídov metódou HPLC pomocou HP 1090 WIN/SPE systému v on-line zapojení použitím techniky SAMOS Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na predkoncentrácii cieľových analytov z vodnej matrice pomocou extrakcie na tuhej fáze, pričom extrakčný krok je automatizovaný a riedený softvérom zariadenia PROSPEKT. Zachytené analyty sú následne on-line desorbované prietokom mobilnej fázy cez sorpčné kolónky s aplikáciou gradientovej elúcie. Desorbované látky sa separujú vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou v systéme s obrátenými fázami. Na detekciu sa používa detektor s diódovým poľom, ktorý umožňuje kvantifikáciu v UV oblasti a identifikáciu látok pomocou UV-VIS spektier. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.006 µg/L Neistota merania (U k=2): 7% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky The EN ISO 11369 HPLC-UV method is only applicable for drinking and ground water, not to the analysis of contaminated surface water. GC-MS determination of phenylurea herbicides is difficult due to the necessary derivatisation step. LC-MS-MS seems to be the method of choice. |  |  |  |  |  |
| Referencie |  |  |  |  |  |

| Látka č. 20 Olovo a jeho zlúčeniny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 7439-92-1 |  | Log KD [L/kg] Suspendovaný materiál/voda: 5.6 (Pb) [1] sediment/voda: 5.1 (Pb) [1] |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] Závisí od zlúčeniny |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 7.2 | Ostatné povrchové vody 7.2 |  | Vnútrozemské povrchové vody Neuplatňuje sa |  | Ostatné povrchové vody Neuplatňuje sa |
| Použitá metóda stanovenia ET-AAS Podľa DIN 38406/6 Názov metódy: Atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Atómová absorpčná spektrometria - PERKIN-ELMER 3030 - v spojení s technikou elektrotermickej atomizácie (ETAAS). |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 1,0µg/l Neistota merania (U k=2): 0.9 µg/l |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie: [1] J. Allison, T. Allison (2005). Partition coefficients for metals in surface water, soil, and waste. Contract No. 68-C6-0020. Work Assignment Manager: Ambrose, RB. Ecosystems Research Division. National Exposure Research Laboratory, 962 College Station Road, Athens, GA 30605. US. Environmental Protection Agency. Office of Research and Development, EPA/600/R-05/074. [2] NRL/SK-ŠOP/3 a 5 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 21 Ortuť a jej zlúčeniny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 7439-97-6 |  | Log KD [L/kg] Suspendovaný material/voda: 5.3 (Hg) [1] sediment/voda: 4.9 (Hg) [1] |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] Závisí od zlúčeniny |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.05 | Ostatné povrchové vody 0.05 |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.07 |  | Ostatné povrchové vody 0.07 |
| Použitá metóda stanovenia CV-AFS Podľa STN EN 13506 Názov metódy: Atómová fluorescenčná spektrometria - technika studených pár Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy EN 13506:2002 špecifikuje metódu na stanovenie ortute vo vode, využíva atómovú fluorescenčnú spektrometriu - technika studených pár (atómový fluorescenčný spektrometer Merlin Plus Systems). |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.1 µg/l Neistota merania (U k=2): 0.03 µg/l |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy: |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie [1] J. Allison, T. Allison (2005). Partition coefficients for metals in surface water, soil, and waste. Contract No. 68-C6-0020. Work Assignment Manager: Ambrose, RB. Ecosystems Research Division. National Exposure Research Laboratory, 962 College Station Road, Athens, GA 30605. US. Environmental Protection Agency. Office of Research and Development, EPA/600/R-05/074. [2] NRL/SK-ŠOP/7 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 22 Naftalén |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 91-20-3 |  | Log KOW 3.3 |  | Rozpustnosť vo vode[mg/L] 31 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 2.4 | Ostatné povrchové vody 1.2 |  | Vnútrozemské povrchové vody Neuplatňuje sa |  | Ostatné povrchové vody Neuplatňuje sa |
| Použitá metóda stanovenia Názov metódy: Stanovenie naftalénu v povrchových a odpadových vodách metódou HPLC-FLD Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Princípom metódy je fluorescenčná vlastnosť naftalénu, ktorá je vyvolaná excitovaním pri vhodnej vlnovej dľžke a detekcia fluorescencie pri charakteristickej vlnovej dĺžke emisie. Vzorka, obsahujúca naftalén sa priamo nastrekuje do chromatografického systému. Naftalén sa naviaže na stacionárnu fázu analytickej kolóny, z ktorej je eluovaný mobilnou fázou do detektora. Signál detektora je vyhodnocovaný počítačovým programom. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.3 µg/L Neistota merania (U k=2): 0.18 µg/L |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/5 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 23 Nikel a jeho zlúčeniny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 7440-02-0 |  | Log KD [L/kg] Suspendovaný material/voda: 4.6 (Ni) [1] sediment/voda: 4.0 (Ni) [1] |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] Závisí od zlúčeniny |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 20 | Ostatné povrchové vody 20 |  | Vnútrozemské povrchové vody not applicable |  | Ostatné povrchové vody not applicable |
| Použitá metóda stanovenia ET-AAS Podľa TWRI I-1501-85 Názov metódy: Atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Atómová absorpčná spektrometria - PERKIN-ELMER 3030 - v spojení s technikou elektrotermickej atomizácie (ETAAS). |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 1,0 µg/l Neistota merania (U k=2): 0.9 µg/l |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie [1] J. Allison, T. Allison (2005). Partition coefficients for metals in surface water, soil, and waste. Contract No. 68-C6-0020. Work Assignment Manager: Ambrose, RB. Ecosystems Research Division. National Exposure Research Laboratory, 962 College Station Road, Athens, GA 30605. US. Environmental Protection Agency. Office of Research and Development, EPA/600/R-05/074. [2] NRL/SK-ŠOP/3 a 5 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 24 Nonylfenol |  |  | (jeden izomér) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 25154-52-3 |  | Log KOW ~ 4.48 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 6 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.3 | Ostatné povrchové vody 0.3 |  | Vnútrozemské povrchové vody 2.0 |  | Ostatné povrchové vody 2.0 |
| Použitá metóda stanovenia Názov metódy: Stanovenie 4-t-oktylfenolu, 4-nonylfenolu, 4-oktylfenol-etoxylátu a 4-nonylfenol-etoxylátu metódou LLE-HPLC-FLD Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy: Vybrané analyty z vodnej matrici sú extrahované organickým rozpúšťadlom. Po vysušení a odparení rozpúšťadla, zvyšok je rozpustený v acetonitrile a takto získaný extrakt je nastreknutý do HPLC systému. Pomocou analytickej kolóny dochádza k separácií analytov a k následnej detekcii vo fluorescenčnom detektore. Signál detektora je vyhodnocovaný pomocou počítačového softvéru. Plocha elučnej vlny daného analytu slúži ako kvantitatívny údaj a retenčný čas maxima elučnej vlny je údaj kvalitatívny. Referenčné porovnávacie údaje sa získajú externou kalibráciou prístroja na certifikované referenčné materiály |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.1 µg/L Neistota merania (U k=2): 9% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| References NRL/SO-ŠOP/16 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 25 Oktylfenol (4-tert-oktylfenol) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 140-66-9 |  | Log KOW 5.28 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 5 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.12 | Ostatné povrchové vody 0.012 |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.13 |  | Ostatné povrchové vody 0.13 |
| Použitá metóda stanovenia Názov metódy: Stanovenie 4-t-oktylfenolu, 4-nonylfenolu, 4-oktylfenol-etoxylátu a 4-nonylfenol-etoxylátu metódou LLE-HPLC-FLD Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy: Vybrané analyty z vodnej matrici sú extrahované organickým rozpúšťadlom. Po vysušení a odparení rozpúšťadla, zvyšok je rozpustený v acetonitrile a takto získaný extrakt je nastreknutý do HPLC systému. Pomocou analytickej kolóny dochádza k separácií analytov a k následnej detekcii vo fluorescenčnom detektore. Signál detektora je vyhodnocovaný pomocou počítačového softvéru. Plocha elučnej vlny daného analytu slúži ako kvantitatívny údaj a retenčný čas maxima elučnej vlny je údaj kvalitatívny. Referenčné porovnávacie údaje sa získajú externou kalibráciou prístroja na certifikované referenčné materially. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.05 µg/L Neistota merania (U k=2): 8% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky Akreditovaná skúška NRL spĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK. (LOQ = 0,01 µg/l; AA-EQS = 0,1 µg/l).???? |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/16 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 26 Pentachlórbenzén |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 60-93-5 |  | Log KOW 5.17 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 0.831 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.007 | Ostatné povrchové vody 0.0007 |  | Vnútrozemské povrchové vody Neuplatňuje sa |  | Ostatné povrchové vody Neuplatňuje sa |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 6468 Názov metódy: Stanovenie PCB a organochlórovaných pesticídov vo vodách Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii PCB a OCP z vodnej vzorky extrakciou kvapalina-kvapalina organickým rozpúšťadlom a následnom plynovo-chromatografickom stanovení s ECD detekciou. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.018 µg/L Neistota merania (U k=2): 16% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky Akreditovaná skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK. (LOQ = 0,02 µg/l; AA-EQS = 0, 007 µg/l). |  |  |  |  |  |
| References NRL/SO-ŠOP/4 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 27 Pentachlórfenol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 87-86-5 |  |  | Log KOW ~ 5.0 |  |  |  |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 14 |  |  |  |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |  |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |  |  |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.4 | Ostatné povrchové vody 0.4 |  |  |  |  | Vnútrozemské povrchové vody 1 |  |  |  |  | Ostatné povrchové vody 1 |  |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 12673 Názov metódy: Stanovenie niektorých vybraných chlórfenolov a bisfenolu A vo vode metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou s použitím extrakčnej techniky SBSE Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  |  |  |  | Opis metódy Chlórfenoly a bisfenol A prítomné vo vodných vzorkách sa acetanhydridom derivatizujú na príslušné acetáty. Vzniknuté deriváty sa zo vzorky vyextrahujú technikou „stir bar sorptive extraction“ (SBSE) mikroextrakciou do polydimetylsiloxánovej vrstvy na magnetickom miešadielku Twister. Analyty predkoncentrované na miešadielku Twister sa analyzujú po tepelnej desorpcii do prúdu nosného plynu a následnej kryofokusácii plynovou chromatografiou s hmotnostne selektívnou detekciou. Pri stanovení sa vychádza zo Slovenskej technickej normy STN EN 12673 „Stanovenie niektorých vybraných chlórfenolov vo vode metódou plynovej chromatografie“. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.05 µg/L Neistota merania (U k=2): 11% |  |  |  |  |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Látka č. 28 Benzo[a]pyrén Benzo[b]fluorantén Benzo[g,h,i]perylén Benzo[k]fluoroantén Indeno[1,2,3-cd]pyrén |  |  |  |  |  |  | C20H12 C20H12 C22H12 C20H12 C22H12 |  |  |  |  |  |
| Benzo[a]pyrén Benzo[b]fluorantén Benzo[k]fluoroantén Benzo[g,h,i]perylén Indeno[1,2,3-cd]pyrén |  | CAS číslo 50-32-8 205-99-2 207-08-9 191-24-2 193-39-5 |  |  |  | Log KOW 6.13 5.78 6.11 6.63 6.70 |  |  |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 0.00162 0.0015 0.0008 0.00026 0.00019 |  |  |
|  |  | AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |  |  |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |  |
| Benzo[a]pyrén |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.05 |  | Ostatné povrchové vody 0.05 |  |  |  |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.1 |  |  | Ostatné povrchové vody 0.1 |
| Benzo[b]fluorantén |  |  = 0.03 |  |  = 0.03 |  |  |  |  | Neuplatňuje sa |  |  | Neuplatňuje sa |
| Benzo[k]fluoroanthene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzo[g,h,i]perylén |  |  = 0.002 |  |  = 0.002 |  |  |  |  | Neuplatňuje sa |  |  | Neuplatňuje sa |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Použitá metóda stanovenia Podľa ISO/DIS 17993/ STN EN ISO 17993 mLLE/HPLC/FLD Názov metódy: Stanovenie vybraných polycyklických aromatických uhľovodíkov, di-n-butylftalátu, di-2-(etylhexyl)-ftalátu a 4-metyl-2,6-di-t-butylfenolu metódou LLE-HPLC-FLD-UV Matrica Povrchová voda Odber vzorky Úprava vzorky Skladovanie vzorky |  |  |  |  | Opis metódy Vybrané analyty z vodnej matrice sú extrahované organickým rozpúšťadlom. Po vysušení extraktu a odparení rozpúšťadla, zvyšok je rozpustený v acetonitrile a takto získaný extrakt je nastreknutý do HPLC systému. Pomocou analytickej kolóny dochádza k separácií analytov a k následnej detekcii vo fluorescenčnom alebo v UV detektore. Signály detektorov sú vyhodnocované pomocou počítačového softvéru. Plocha elučnej vlny daného analytu slúži ako kvantitatívny údaj a retenčný čas maxima elučnej vlny je údaj kvalitatívny. Referenčné porovnávacie údaje sa získajú externou kalibráciou prístroja na certifikované referenčné materiály. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): Benzo[a]pyrén 0.0021 µg/L Benzo[b]fluorantén 0.005 µg/L Benzo[k]fluoroantén 0.005 µg/L Benzo[g,h,i]perylén 0.0033 µg/L Indeno[1,2,3-cd]pyrén 0.0024 µg/L Neistota merania (U k=2): Benzo[a]pyrén 4% Benzo[b]fluorantén 14% Benzo[k]fluoroantén 15% Benzo[g,h,i]perylén 4% Indeno[1,2,3-cd]pyrén 8% |  |  |  |  |  |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky Akreditovaná skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0.5×0.3×EQS. (pre B(ghi)P a I(123cd)P LOQ = 0,0004 µg/l a LOQ = 0,0008 µg/l; AA-EQS pre sumu = 0,002 µg/l) Akreditovaná skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0.5×0.3×EQS. (pre BkF a BbF LOQ = 0,005 µg/l a LOQ = 0,005 µg/l; AA-EQS pre sumu = 0,03 µg/l) For compliance checking with the currently proposed low AA-EQS values the methods do not attain low enough LOQs and uncertainties. In addition not enough validation data are available regarding the analysis of surface water samples in particular samples containing substantial amounts of SPM. Where the AA-EQS is given as a sum of two PAHs the LOQ for each individual PAH should be less than 1/6 of the AA-EQS (instead of 1/3 as is the general rule for a single compound). A new ISO standard for the determination of PAH in water using gas chromatography with mass spectrometry detection in under development. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| References NRL/SO-ŠOP/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Látka č. 29 Simazín |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 1912-24-9 |  | Log KOW ~ 2.2 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 6.2 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 1 | Ostatné povrchové vody 1 |  | Vnútrozemské povrchové vody 4 |  | Ostatné povrchové vody 4 |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 11369 Názov metódy: Stanovenie pesticídov metódou HPLC pomocou HP 1090 WIN/SPE systému v on-line zapojení použitím techniky SAMOS Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na predkoncentrácii cieľových analytov z vodnej matrice pomocou extrakcie na tuhej fáze, pričom extrakčný krok je automatizovaný a riedený softvérom zariadenia PROSPEKT. Zachytené analyty sú následne on-line desorbované prietokom mobilnej fázy cez sorpčné kolónky s aplikáciou gradientovej elúcie. Desorbované látky sa separujú vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou v systéme s obrátenými fázami. Na detekciu sa používa detektor s diódovým poľom, ktorý umožňuje kvantifikáciu v UV oblasti a identifikáciu látok pomocou UV-VIS spektier. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.006 µg/L Neistota merania (U k=2): 6% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/10 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 30 Tributylciničitý katión |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 688-73-3 |  | Log KOW |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 2 mg/L |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.0002 | Ostatné povrchové vody 0.0002 |  | Vnútrozemské povrchové vody 0.0015 |  | Ostatné povrchové vody 0.0015 |
| Použitá metóda stanovenia Názov metódy: Alkylácia-headspace sorpčná extrakcia-termodesorpcia -GC/MS Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Organociničité zlúčeniny prítomné vo vodnej vzorke sa tetaetylboritanom sodným derivatizujú na príslušné tetraalkylciničité zlúčeniny. Vzniknuté prchavé deriváty sa extrahujú zo vzorky alebo z plynnej fázy (headspace) nad vzorkou technikou „stir bar sorptive extraction“ (SBSE) mikroextrackiou do polydimetylsiloxánovej (PDMS) vrstvy na magnetickom miešadielku Twister. Analyty prekoncentrované na miešadielku Twister sa analyzujú po tepelnej desorpcii do prúdu nosného plynu a následnej kryofokusácii plynovou chromatografiou s hmotnostne selektívnou detekciou. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0.01 µg/L Neistota merania (U k=2): nie je stanovená |  |  |
| Validácia metódy Metóda nebola úplne validovaná ani akreditovaná. |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky Skúška NRL (neakreditovaná) nespĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK. (LOQ = 0,01 µg/l; AA-EQS = 0,002 µg/l). Only tributyltin cation is required for WFD monitoring. In the environment different anions (OH-, Cl-, Br-, acetate-) are associated with TBT. Analytical methods are assumed to derivatise all forms. EQS values for TBT refer to the tributyl-cation, hence result shall be expressed in the same way. Care has to be taken when comparing result with data from scientific literature because some authors express results as µg Sn /L. |  |  |  |  |  |
| References Tölgyessy, P., Vrana, B., Šilhárová, K. VYUŽITIE NOVÝCH TECHNÍK PRE VÝVOJ A APLIKÁCIU METÓD NA STANOVENIE NOVÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V ZMYSLE LEGISLATÍVNYCH PREDPISOV. Záverečná správa, VÚVH, 2007. |  |  |  |  |  |

| Látka č. 31 Trichlórbenzény (všetky izoméry) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 12002-48-1 |  | Log KOW 4.02 – 4.49 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 6-19 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.4 | Ostatné povrchové vody 0.4 |  | Vnútrozemské povrchové vody not applicable |  | Ostatné povrchové vody not applicable |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 10301 Názov metódy: Metóda stanovenia prchavých chlórovaných uhľovodíkov plynovou chromatografiou metódou HEADSPACE, GC/ECD Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii prchavých chlórovaných uhľovodíkov z vodnej vzorky statickou headspace technikou, ktorá využíva ustálenie rovnováhy medzi kvapalnou a plynnou fázou a následnom stanovení plynovou chromatografiou pri použití detektora elektrónového záchytu. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 1,2,4-trichlórbenzén 0.5 µg/L 1,3,5-trichlórbenzén 0.5 µg/L 1,2,3-trichlórbenzén 0.5 µg/L Neistota merania (U k=2): 1,2,4-trichlórbenzén 5% 1,3,5-trichlórbenzén 11% 1,2,3-trichlórbenzén 5% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky Akreditovaná skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK. (LOQ = 0,5 µg/l; AA-EQS = 0,4 µg/l). |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/1 http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/trichlorobenzenes.pdf |  |  |  |  |  |

| Látka č. 32 Trichlórmetán |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 67-66-3 |  | Log KOW 1.97 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 8.7 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 2.5 | Ostatné povrchové vody 2.5 |  | Vnútrozemské povrchové vody Neuplatňuje sa |  | Ostatné povrchové vody Neuplatňuje sa |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 10301 Názov metódy: Metóda stanovenia prchavých chlórovaných uhľovodíkov plynovou chromatografiou metódou HEADSPACE, GC/ECD Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii prchavých chlórovaných uhľovodíkov z vodnej vzorky statickou headspace technikou, ktorá využíva ustálenie rovnováhy medzi kvapalnou a plynnou fázou a následnom stanovení plynovou chromatografiou pri použití detektora elektrónového záchytu. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 1,8 µg/L Neistota merania (U k=2): 5% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky Akreditovaná skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK (LOQ = 1,3 µg/l; AA-EQS = 2,5 µg/l). |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/1 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 33 Trifluralín |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo 1582-09-8 |  | Log KOW ~ 5.3 |  |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 0.3 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody 0.03 | Ostatné povrchové vody 0.03 |  |  | Vnútrozemské povrchové vody not applicable |  | Ostatné povrchové vody not applicable |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 6468 Názov metódy: Stanovenie PCB a organochlórovaných pesticídov vo vodách Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii PCB a OCP z vodnej vzorky extrakciou kvapalina-kvapalina organickým rozpúšťadlom a následnom plynovo-chromatografickom stanovení s ECD detekciou. |  |  |
|  |  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): 0,005 µg/L Neistota merania (U k=2): 23% |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky Akreditovaná skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK (LOQ = 0,03 µg/l; AA-EQS = 0,03 µg/l). |  |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/4 |  |  |  |  |  |  |

| Látka č. 9b DDT spolu para-para-DDT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo DDT spolu nepoužíva sa para-para-DDT 50-29-3 |  | Log KOW p,p’-DDT ~ 6.91 o,p’-DDT ~ 6.79 p,p’-DDE ~ 6.51 p,p’-DDD ~ 6.02 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] p,p’-DDT ~ 0.025 o,p’-DDT ~ 0.085 p,p’-DDE ~ 0.12 p,p’-DDD ~ 0.090 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody DDT spolu 0.025 para-para-DDT 0.01 | Ostatné povrchové vody DDT spolu 0.025 para-para-DDT 0.01 |  | Vnútrozemské povrchové vody Neuplatňuje sa |  | Ostatné povrchové vody Neuplatňuje sa |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 6468 Názov metódy: Stanovenie PCB a organochlórovaných pesticídov vo vodách Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii PCB a OCP z vodnej vzorky extrakciou kvapalina-kvapalina organickým rozpúšťadlom a následnom plynovo-chromatografickom stanovení s ECD detekciou. |  |  |
|  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): LOQ 0.023 µg/L pre p,p’-DDT, 0,01µg/L pre o,p’-DDT, 0,01µg/L pre p,p’-DDE 0,01µg/L pre o,p’-DDE, 0,01 µg/L pre p,p’-DDD 0,01µg/L pre o,p’-DDD Neistota merania (U k=2): 8% pre p,p’-DDT, nie je stanovená pre o,p’-DDT, nie je stanovená pre p,p’-DDE 20% pre p,p’-DDD |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |
| Poznámky NRL má akreditovanú metódu len pre 2 zo 4 látok, ktoré sa majú monitorovať, a to pre p,p’-DDT a p,p’-DDD . Ani pre tento jednotlivý ukazovateľ skúška nespĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK (LOQ = 0,01-0,02 µg/l; AA-EQS = 0,01 µg/l) |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/4 |  |  |  |  |  |

| Látka č. 9a Aldrin |  | Dieldrin |  | Endrin |  | Izodrin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aldrin Dieldrin Endrin Izodrin | CAS číslo 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 |  | Log KOW ~ 6.50 ~ 6.2 ~ 5.6 ~ 6.75 |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] ~ 0.011 ~ 0.110 ~ 0.20 ~ 0.014 |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |
| Vnútrozemské povrchové vody  = 0.010 |  | Ostatné povrchové vody  = 0.005 |  | Vnútrozemské povrchové vody not applicable |  | Ostatné povrchové vody not applicable |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 6468 Názov metódy: Stanovenie PCB a organochlórovaných pesticídov vo vodách Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky |  |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii PCB a OCP z vodnej vzorky extrakciou kvapalina-kvapalina organickým rozpúšťadlom a následnom plynovo-chromatografickom stanovení s ECD detekciou. |  |  |
|  |  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): LOQ ~ 0.01 µg/L pre aldrin, 0.021µg/L pre dieldrin, 0.023µg/L pre endrin 0.005 µg/L pre izodrin Neistota merania (U k=2): 15% pre aldrin, 22% pre dieldrin, 24% pre endrin 22% pre izodrin |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky Akreditovaná skúška NRL nespĺňa kritérium LOQ < 0,3×ENK. ( LOQ = 0,01-0,02 µg/l pre jednotlivé látky; AA-EQS = 0,01 µg/l pre sumu všetkých štyroch látok). |  |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/4 |  |  |  |  |  |  |

| Látka č. 6a Tetrachlórmetán |  | Látka č. 29a Tetrachlóretén |  |  |  |  |  | Látka č. 29b Trichlóroetén |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS číslo Tetrachlórmetán 56-23-5 Tetrachlóretén 127-18-4 Trichlóroetén 79-01-6 |  |  | Log KOW 2.83 3.4 2.42 |  |  |  | Rozpustnosť vo vode [mg/L] 1160 100 1100 |  |  |
| AA-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |  |  |  | MAC-ENK (EQS) [µg/L] |  |  |  |
| Tetrachlórmetán Tetrachlóretén Trichlóroetén | Vnútrozemské povrchové vody 12 10 10 |  |  | Ostatné povrchové vody 12 10 10 |  | Vnútrozemské povrchové vody Neuplatňuje sa |  |  | Ostatné povrchové vody Neuplatňuje sa |
| Použitá metóda stanovenia Podľa STN EN ISO 10301 Názov metódy: Metóda stanovenia prchavých chlórovaných uhľovodíkov plynovou chromatografiou metódou HEADSPACE, GC/ECD Matrica Povrchová voda Odber vzorky: Úprava vzorky: Skladovanie vzorky: |  |  |  |  | Opis metódy Metóda je založená na separácii prchavých chlórovaných uhľovodíkov z vodnej vzorky statickou headspace technikou, ktorá využíva ustálenie rovnováhy medzi kvapalnou a plynnou fázou a následnom stanovení plynovou chromatografiou pri použití detektora elektrónového záchytu. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Medza stanovenia (LOQ): LOQ ~ 0.4 µg/L pre Tetrachlórmetán 0.5 µg/L pre Tetrachlóretén 0.5 µg/L pre Trichlóroetén Neistota merania (U k=2): LOQ ~ 8% Tetrachlórmetán 6% Tetrachlóretén 5% Trichlóroetén |  |  |  |  |
| Validácia metódy Metóda je validovaná a akreditovaná podľa ISO 17025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iné analytické metódy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencie NRL/SO-ŠOP/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Draft by Commission DG ENV [Version of 15th May 2008] COMMISSION DECISION laying down, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, Technical specifications for chemical analysis and monitoring of water status.